EP3033

电

参

数

测

试

仪

用

户

手

册

光中电器制造有限公司

# 1 产品特色

EP3033电功率仪采用高速单片机。可测量各种电器的电压、电流、输入功率、功率因素、频率等电功率参数。

EP3033电功率仪具有如下特点：

- 交直流通用

自动进行交流/直流的判定和切换；可测量直流、单相、三相电功率参数。

- 频率范围宽

测量电源的频率范围为0－500Hz。

- 数据量大

直流（<5Hz）电源，每秒采集50组有效数据；

大于等于50Hz的交流电源，每秒采集50组有效数据；

小于50Hz的交流电源，每周波采集1组有效数据。

- 真有效值

电压和电流均为真有效值。

- 支持多线制

支持1φ2W、3φ3W、3φ4W、3V3A四种通用的接线方式。

- 自动量程切换

电压和电流各有2个量程档，可自动切换，保证小信号的测量精度。

- 响应快

直接采样电压和电流信号，信号延迟和畸变小，频率范围宽。

- 精度高

在1％到110％量程范围内，精度为±0.2%量程。

- 量程范围宽

可根据客户需要，可定制不同量程的仪器。

电压最大量程：直流800V，交流600V；

电流最大量程：直流1000A，交流1000A。

# 2 产品介绍

## 2.1 技术参数及使用环境

电源电压：AC 220V±10%，50Hz；

功    耗：<20VA；

外形尺寸：宽*深*高=450mm*360mm*88mm；

工作环境：0～45℃；10%～80%相对湿度，无冷凝；

储存环境：-20～85℃，相对湿度<90%，无冷凝。

## 2.2 前面板

| (1) | 电源开关 | (15) | ＋（正功率） |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) | 1P2W（1相2线） | (16) | 功率显示屏 |
| (3) | 3P3W（3相3线） | (17) | W（功率单位） |
| (4) | 3P4W (3相4线) | (18) | kW（功率单位） |
| (5) | 3V3A | (19) | 频率/功率因数显示屏 |
| (6) | 1（三相电第一相/直流） | (20) | Hz（频率单位） |
| (7) | 2（三相电第二相） | (21) | kHz（频率单位） |
| (8) | 3（三相电第三相） | (22) | P.F（功率因数） |
| (9) | ∑（三相电总和） | (23) | 锁定指示灯 |
| (10) | 电压显示屏 | (24) | 锁定按键 |
| (11) | V（电压单位） | (25) | 线制选择按键 |
| (12) | 电流显示屏 | (26) | 线路选择按键 |
| (13) | A（电流单位） | (27) | 频率/功率因数选择按键 |
| (14) | －（负功率） | (28) | 复位按键 |

## 2.3 后面板

| （29） | RS-232（数据输出口） | （37） | 保险丝（内含备用一个） |
| --- | --- | --- | --- |
| （30） | 红色端子（第三相电流正极） | （38） | 红色端子（第三相电压正极） |
| （31） | 黑色端子（第三相电流负极） | （39） | 黑色端子（第三相电压负极） |
| （32） | 红色端子（第二相电流正极） | （40） | 红色端子（第二相电压正极） |
| （33） | 黑色端子（第二相电流负极） | （41） | 黑色端子（第二相电压负极） |
| （34） | 红色端子（第一相电流正极） | （42） | 红色端子（第一相电压正极） |
| （35） | 黑色端子（第一相电流负级） | （43） | 黑色端子（第一相电压负极） |
| （36） | 电源插座 |  |  |

## 2.4 显示屏

- 线制

按【线制选择按键】，循环显示【1P2W】、【3P3W】、【3P4W】、【3V3A】。

- 线路

按【线路选择按键】，循环显示【1】、【2】、【3】、【∑】。

- 电压显示屏

电压显示屏为4位LED；

当电压大于9999V时，显示为"FFFF"。

- 电流显示屏

电流显示屏为4位LED；

当电流大于9999A时，显示为"FFFF"。

- 功率显示屏

功率显示屏为4位LED；

当输入功率大于9999kW时，显示为"FFFF"。

- 频率/功率因数显示屏

频率/功率因数显示屏为4位LED；

当选择频率时，【Hz】或者【kHz】指示灯亮；

选择功率因数时，【P.F】指示灯亮；

当频率大于9999 kHz时，显示为"FFFF"。

# 3 产品使用

## 3.1 产品接线

【注意】

仪器电源必须有接地线，以保证外壳可靠接地，保证安全；

电压、电流的正负极不得接反；

电压、电流不能超过量程的120％；

在线路1未使用的情况下使用其余两路测量交流输入时，须在线路1的电压输入端并联被测电源，否则仪表无法测量频率，导致交流值测不准。

- 直流电机接线图

- 单相电机接线图

- 单相电容运转电机接线图

- 三相电机接线图

## 3.2 面板操作

- 【锁定】按键

正常状态下按下【锁定】按键，当前显示面板状态被锁定，锁定指示灯亮；

锁定状态下按下【锁定】按键，当前显示面板状态恢复正常，锁定指示灯灭。

- 【线制】选择按键

【线制】选择按键可手动设置电参数测试仪的线制接入方式与计算方式；

线制设置应与电机电源的接线方式相一致。

- 【线路】选择按键

【线路】选择按键可手动设置需要在显示面板上显示的线路的测量值；

线路【1】、【2】、【3】、【∑】分别表示第一相、第二相、第三相和三相和。

- 【频率/功率因数】选择按键

【频率/功率因数】选择按键可手动切换显示面板上频率/功率因数显示屏的显示内容。

- 【复位】按键

【复位】按键可使电参数测试仪复位至初始开机状态；

电参数测试仪在复位启动时，会在显示面板上显示当前“电压量程”与“电流量程”。